## Что такое NanoVNA

Существует несколько типов оборудования NanoVNA, и этот документ охватывает следующее оборудование:

- версия ttrftech (оригинал) ttrftech / NanoVNA

- версия hugen79  NanoVNA-H

Эти аппаратные компоненты практически одинаковы на схеме, и можно использовать обычные прошивки.

## Что нужно для работы

Следующее требуется как минимум.

- Прибор NanoVNA

- SMA LOAD 50Ω (нагрузка)

- SMA SHORT (перемычка)

- SMA OPEN  (изолятор)

- SMA Мама-Мама Разъем (Боченок)

- Кабель SMA Папа-Папа  х2

## Основы NanoVNA

VNA (Vector Network Analyzer) измеряет частотные характеристики отраженной мощности и мощности передачи высокочастотной сети (RF Network).

NanoVNA измеряет следующие элементы:

- Сигнал входного напряжения I / Q

- Отраженный сигнал напряжения I / Q

- Проходное напряжение I / Q сигнала

Отсюда мы вычисляем:

- Коэффициенты отражения S11

- Коэффициент передачи S21

Следующие элементы, которые можно рассчитать на основе этих данных, могут быть отображены.

- Потеря отражения

- Проходная потеря

- Комплексное сопротивление

  - сопротивление

  - реактанс

- SWR

Такие, как.

## Диапазон частот NanoVNA

NanoVNA измеряет коэффициент отражения и коэффициент передачи для 101 точки в измеряемой полосе частот.

Основная волна NanoVNA составляет от 50 кГц до 300 МГц. Для более высоких частот используется режим гармоник. Основная волна, в режиме гармоник, не ослабляется. Режимы использования для каждой частоты следующие.

- До 300 МГц: основная волна

- От 300 МГц до 900 МГц: 3-я гармоника

- От 900 МГц до 1500 МГц: 5-я гармоника

При измерениях на гармониках нужно учитывать, что всегда присутствует сигнал основной волны.

В любом случае вход преобразуется в промежуточную частоту 5 кГц. Сигнал преобразуется из аналогового в цифровой с частотой дискретизации 48 кГц. Цифровые данные - это сигнал, обрабатываемый микроконтроллером.

Первым делом

Прежде чем использовать NanoVNA, вы должны сначала откалибровать его.

Первое время можете использоваться калибровкой в интервале частот 0,05-900МГц.

- Убедитесь, что START 50 кГц

- Убедитесь, что СТОП 900 МГц  см. гаву  Метод калибровки

# Метод ввода

NanoVNA имеет несколько методов ввода.

- Сенсорная панель

- Рычаг

  - Лево / Лево, долгое удержание

  - Право / Право, долгое удержание

  - Нажатие /Долгое нажатие

- Выключатель питания

# Как читать экран

## Главный экран

### 1. СТАРТ 2. Частота СТОП

Отображается каждая частота при запуске / остановке.

### 3. Маркер

Положение маркера отображается каждой трассы . Выбранный маркер можно перемещать следующими способами.

- Перетащите маркер на сенсорной панели

- Длительное нажатие на рычаг Право\Лево

### 4. Статус калибровки

Отображается номер данных считываемой калибровки и примененная коррекция ошибок.

- C0 C1 C2 C3 C4 : (С большая) Каждый указывает, что загружены соответствующие данные калибровки.

- c0 c1 c2 c3 c4 : (с малая) Каждый указывает, что загружено соответствующее количество калибровочных данных, но частотный диапазон был изменен после загрузки, указывая, что для исправления ошибок используется дополнение.

- D : указывает, что применяется коррекция ошибок направленности

- R :  рефракции.

- S : входа

- T : выхода

- X : изоляции (перекрестных помех)

### 5. Референтная позиция

Указывает референтную позицию соответствующей трассы. Вы можете изменить положение с помощью DISPLAY SCALE REFERENCE POSITION .

### 6. Статус маркера

Отображается активный маркер и один ранее активный маркер.

### 7. Статус трассировки

Отображается состояние каждого формата трассировки и значение, соответствующее активному маркеру.

Например, если на дисплее отображается CH0 LOGMAG 10dB/ 0.02dB , прочитайте следующее.

- Канал CH0 (отражение)

- Формат LOGMAG

- Масштаб 10 дБ

- Текущее значение составляет 0,02 дБ

Для активных трасс отображение канала меняется на противоположное.

### 8. Состояние батареи

Когда батарея установлена ​​и D2 на плате уже установлена, отображается значок в соответствии с напряжением батареи.

## Главный экран 2

### 9. Частота центра 10. Размах

Отображается, когда указана центральная частота и диапазон.

### Экран меню

### 11. Меню

Меню может отображаться с помощью следующих операций.

- При нажатии на сенсорную панель в район отображения меню -11

- Нажатием на рычаг

## Экран клавиатуры

### 12. Цифровые клавиши

Нажмите номер, чтобы ввести один символ.

### 13. Клавиша возврата

Удалить один символ. Если символ не введен, запись отменяется и предыдущее состояние восстанавливается.

### 14. Ключ устройства

Умножает текущий вход на соответствующее устройство и немедленно завершает ввод. В случае × 1 введенное значение устанавливается как есть.

### 15. Поле ввода

Отображается название элемента для ввода и введенный номер.

# Начать измерение

## Основная последовательность измерений

- Установите диапазон частот для измерения

- Выполнить калибровку

- Подключите прибор к объекту измерения

# Метод калибровки

Для уменьшения погрешности, калибровка лучше выполнять всякий раз, когда изменяется диапазон измеряемой частоты. Если ошибка была исправлена ​​правильно, на экране отображается состояние калибровки Cn DRSTX . n - номер калибровочных данных.

Тем не менее, если частотный диапазон изменяется после загрузки данных калибровки. NanoVNA может дополнять существующую калибровочную информацию и отображать результат измерений в некоторой степени правильно. В это время на экране отображается статус калибровки сn DRSTX . n - номер загружаемых калибровочных данных

Калибровка

- Сброс текущего состояния калибровки CAL RESET

- Подключите  OPEN (изолятор) к порту CH0 и выполните CAL CALIBRATE OPEN .

- Подключите  SHORT (перемычку) к порту CH0 и выполните CAL CALIBRATE SHORT .

- Подключите LOAD (нагрузку) к порту CH0 и выполните CAL CALIBRATE LOAD .

- Подключите LOAD(нагрузку) к портам CH0 и CH1 и выполните CAL CALIBRATE ISOLN . Если есть только одна нагрузка, порт CH0 можно оставить не подключенным.

- Замкните кабелем порты CH0 и CH1, и выполните CAL CALIBRATE THRU .

- Для завершения калибровки  и исправления ошибок, выполните. CAL CALIBRATE DONE

- Укажите номер данных и сохраните. CAL CALIBRATE SAVE SAVE 0-4

## * Все данные калибровки должны быть импортированы после того, как дисплей достаточно стабилен

Можно сохранить до 5 калибровочных данных. NanoVNA загружает данные с номером 0 сразу после запуска.

Данные калибровки - это данные, которые включают следующую информацию:

- Диапазон настройки частоты

- Исправление ошибок в каждой точке измерения (калибровочные таблицы)

- Установки в меню Display, Marker

Вы можете сохранить текущие настройки меню, выбрав CAL SAVE SAVE n .

Текущие данные калибровки можно сбросить, выбрав CAL RESET . Так же, если вы хотите откалибровать, вам необходимо выполнить сброс . CAL RESET

CAL CORRECTION указывает, выполняется ли в данный момент исправление ошибок. Вы можете выбрать это, чтобы временно остановить исправление ошибок.

Восстановить сохраненные данные калибровки  можно выбрав RECALL RECALL 0-4

# функция

## Отображение трассы

Может отображаться до четырех трасс, одна из которых является активной.

Трассы могут отображать только то, что нужно. Для переключения дисплея выберите DISPLAY TRACE TRACE n .

Методы для переключения трассы в  активный режим.

- Нажмите на маркер трассы, которую вы хотите активировать

- Выберите DISPLAY – TRACE - TRACE n . (Если он уже отображается, он должен быть временно скрыт и вновь открыт)

### Формат трассировки

Каждая трассировка может иметь свой собственный формат. Чтобы изменить формат активной трассы, выберите  DISPLAY -FORMAT . (MORE дальше)

Отображение каждого формата выглядит следующим образом.

- LOGMAG : логарифм абсолютного значения измеренного значения

- PHASE : Фаза в диапазоне от -180 ° до + 180 °

- DELAY : Задержка

- SMITH : диаграмма Смита

- SWR : коэффициент стоячей волны

- POLAR : полярный формат координат

- LINEAR : абсолютное значение измеренного значения

- REAL : действительное число измеренного значения

- IMAG : мнимое число измеряемой величины

- RESISTANCE : Сопротивление активное

- REACTANCE : Реактивное сопротивление измеренного сопротивления

### Канал трассировки

NanoVNA имеет два порта, CH0 CH1 . Следующие параметры S могут быть измерены на каждом порту.

- CH0 S11 (потеря отражения)

- CH1 S21 (вносимые потери)

Чтобы изменить канал трассировки, выберите DISPLAY CHANNEL CH0 REFLECT или CH1 THROUGH CH0 REFLECT .

## маркер

Можно отобразить до 4 маркеров. Маркеры отображаются из MARKER SELECT MARKER MARKER n . При отображении маркера активный маркер устанавливается на отображаемый маркер.

## Операция во временной области

NanoVNA может моделировать измерения во временной области путем обработки данных в частотной области.

Выберите DISPLAY TRANSOFRM TRANSFORM ON чтобы преобразовать данные измерений во временную область. TRANSFORM ON включена, данные измерений немедленно преобразуются во временную область и отображаются.

Связь между временной областью и частотной областью следующая.

- Увеличение максимальной частоты увеличивает разрешение по времени

- Чем короче интервал измерения частоты (т. Е. Чем ниже максимальная частота), тем больше максимальная продолжительность

По этой причине максимальная длительность и временное разрешение находятся в компромиссном соотношении.

Другими словами, продолжительность - это расстояние.

- Если вы хотите увеличить максимальное расстояние измерения, вам нужно уменьшить максимальную частоту.

- Если вы хотите точно указать расстояние, вам нужно увеличить максимальную частоту.

### Полоса пропускания во временной области

В полосовом режиме вы можете смоделировать реакцию испытуемого устройства на импульсный сигнал.

Формат трассировки может быть установлен на LINEAR LOGMAG SWR .

Ниже приведен пример импульсной характеристики полосового фильтра.

### Импульс низких частот во временной области

В режиме низких частот вы можете имитировать TDR. В режиме низких частот начальная частота должна быть установлена ​​на 50 кГц, а конечная частота должна быть установлена ​​в соответствии с измеряемым расстоянием.

Формат трассировки может быть установлен на REAL .

Примеры пошагового отклика в открытом состоянии и импульсного отклика и в коротком состоянии показаны ниже.

обрыв

короткое

### Шаг низких частот во временной области

В режиме низких частот вы можете имитировать TDR. В режиме низких частот начальная частота должна быть установлена ​​на 50 кГц, а конечная частота должна быть установлена ​​в соответствии с измеряемым расстоянием.

Формат трассировки может быть установлен на REAL .

Обрыв:

Короткое:

#### Пример пошагового ответа

Емкостный короткий:

Индуктивный короткий:

Емкостный разрыв (C параллельно):

Индуктивный разрыв (L последовательно):

### Окно временного домена

Диапазон, который можно измерить, является конечным числом, и существуют минимальные и максимальные частоты. Окно может быть использовано для сглаживания этих прерывистых данных измерений и уменьшения звонков.

Есть три уровня окон.

- МИНИМАЛЬНЫЙ (без окна, то есть с прямоугольным окном)

- НОРМАЛЬНЫЙ (эквивалент окна Кайзера β = 6)

- МАКСИМАЛЬНЫЙ (эквивалент окна Кайзера β = 13)

МИНИМАЛЬНОЕ обеспечивает самое высокое разрешение, а МАКСИМАЛЬНОЕ обеспечивает самый высокий динамический диапазон. НОРМАЛЬНЫЙ находится посередине.

### Установка коэффициента длины волны во временной области

Скорость передачи электромагнитных волн в кабеле варьируется в зависимости от материала. Отношение к скорости передачи электромагнитных волн в вакууме называется коэффициентом длины волны (Velocity Factor, Скорость распространения). Это всегда указано в спецификации кабеля.

Во временной области отображаемое время можно преобразовать в расстояние. Коэффициент сокращения длины волны, используемый для отображения расстояния, может быть установлен с помощью DISPLAY VELOCITY FACTOR TRANSFORM . Например, если вы измеряете TDR кабеля с коэффициентом уменьшения длины волны 67%, укажите 67 для VELOCITY FACTOR .

### Установите частоту от маркера

Вы можете установить диапазон частот из маркера следующим образом:

- MARKER →START Устанавливает частоту активного маркера равной начальной частоте.

- MARKER →STOP Устанавливает частоту активного маркера равной частоте остановки.

- MARKER →CENTER Устанавливает частоту активного маркера на центральную частоту. Диапазон регулируется, чтобы максимально поддерживать текущий диапазон.

- MARKER →SPAN Устанавливает два отображаемых маркера, включая активный маркер, на диапазон. Если отображается только один маркер, ничего не происходит.

## Настройка диапазона измерения

Существует три типа настроек диапазона измерения.

- Установка начальной и конечной частоты

- Установка центральной частоты и диапазона

- Нулевой промежуток

### Установка начальной и конечной частоты

Выберите и установите STIMULUS START и STIMULUS STOP соответственно.

### Установка центральной частоты и диапазона

Выберите и установите STIMULUS CENTER и STIMULUS SPAN соответственно.

### Нулевой промежуток

Нулевой диапазон - это режим, в котором одна частота отправляется непрерывно без развертки частоты.

Выберите и установите STIMULUS CW FREQ .

### Временно прекратить измерение

STIMULUS PAUSE SWEEP , измерение временно останавливается.

## Настройки устройства

CONFIG вы можете сделать общие настройки для устройства.

### Калибровка и тестирование сенсорной панели

CONFIG TOUCH CAL сенсорную панель можно откалибровать. Если существует большая разница между фактическим положением касания и распознанным положением касания, это можно решить, выполнив это. После выполнения TOUCH CAL выполните TOUCH TEST чтобы подтвердить правильность настроек и сохранить настройки с помощью SAVE .

CONFIG вы выберете CONFIG TOUCH TEST , вы можете протестировать сенсорную панель. Линия рисуется при прикосновении к сенсорной панели. После снятия с сенсорной панели он вернется в исходное состояние.

### Сохранение настроек устройства

Выберите CONFIG SAVE чтобы сохранить общие настройки прибора. Общие настройки устройства - это данные, которые включают следующую информацию:

- Информация о калибровке сенсорной панели

- Сетка цветная

- Цвет трассировки

- Номер данных калибровки, загруженный по умолчанию

В настоящее время нет другого способа установить, кроме информации о калибровке сенсорной панели.

### Показать версию

Выберите CONFIG VERSION для отображения информации о версии устройства.